Montaje y utilización de un dispositivo colorimétrico escolar

A. Quirante Candel

aquirant@yahoo.es

-Introducción

-Materiales

-Montaje

-Utilización

-Ejemplo de uso práctico

Introducción

El objeto de este artículo es describir el montaje las posibilidades de uso de un dispositivo colorimétrico económico  de utilidad en un laboratorio de Química General para cuya construcción se requieren materiales asequibles en el propio laboratorio o de uso personal.

Materiales

La figura 1 muestra los componentes necesarios para la construcción del dispositivo que se describen a continuación

Figura 1.- Componentes del dispositivo colorimétrico

          - Cinta aislante negra (C)

          - Tubo de ensayo (E)

          - Fotorresistencia (F)

          - Gradilla (G)

          - Lámina de papel de aluminio (L)

          - Móvil con función de cámara (M)

          - Polímetro con función de ohmímetro (P)

          - Regleta de conexión (R)

          - Tubo de goma adaptable al tubo de ensayo (T)

Montaje

| 1) En el punto de incidencia de un tubo de ensayo sobre el fondo de una gradilla se coloca una fotorresistencia con sus terminales conectados a una regleta de conexión |  |
| --- | --- |
| 2) Mediante cinta aislante negra se fija al fondo y a la pared de la gradilla la regleta de conexión y se conectan las salidas de esta conexión a cables que permitirán llevar la respuesta de la fotorresistencia a la entrada de un polímetro |  |
| 3) En la parte inferior del tubo de ensayo se inseta un tubo de goma con diámetro ligeramente superior al tubo y una altura de alrededor de 3 cm. |  |
| 4) El tubo de goma y su prolongación hasta el fondo envuelve con cinta aislante negra adhesiva y se fija a la pared de la gradilla con el fin de evitar una iluminación interferente de la fotorresistencia. |  |

| 5) Se cubre el tubo de ensayo dejando libre la parte inferior con papel aluminio adherido a su parte exterior |  |
| --- | --- |
| 6) Se graban en la cámara fotográfica de un movil fondos a pantalla completa de distintos colores que se emplearán como focos luminosos de distintos intervalos de longitudes de onda. |  |

Utilización

La figura 2 muestra el dispositivo montado y en disposición de medida

Figura 2.- Dispositivo colorimétrico en condiciones operativas

El procedimiento para obtener medidas colorimétricas con este dispositico es el siguiente

  - Se preparan 10 ml de la muestra coloreada a ensayar y se colocan en el tubo de ensayo del dispositivo

  - Se selecciona un color de foco de los proporcionados por la cámara del móvil

  - Se mide el valor de la resistencia en el polímetro (R )

  - Se repiten las etapas anteriores con 10 ml de líquido sin muestra coloreada y se registra el nuevo valor de la resistencia (Rb)

  - Se estima como valor descriptivo de la colorimétrico la magnitud definida como
 
 A = log(R/Rb)

Ejemplo de uso práctico

Como ejemplo de aplicación práctica de este dispositivo mostramos a continuación su utilidad en una experiencia escolar de observación cuantitativa de las variación del color de una muestra de vino blanco  cuando se somete a la acción de determinados iones metálicos  ( Fe(III) o Cu(II) ) o de una base fuerte.

La figura 3 muestra las variaciones de color que se producen en una muestra de vino blanco por la acción de una base fuerte y de la presencia de iones Cu(II) o Fe(III).

La muestra 1 de la figura 3 contiene exckusivamente vino blanco. La muestra 2 contien la misma muestra con adición de 1 ml de NaOH 0,1 M. La muestra 3 de la misma figura contiene el mismo vino blanco de la muestra 1 a la que se ha añadido bicarbonato sódico hasta saturación y 1 ml de CuSO4 0,1M. La muestra 4 se obtiene por saturación con bicarbonato sódico y posterior adición de 5 gotas de Fe(III) 0,01M

- Figura 3.- Variaciones de color de una muestra de vino blanco

1.- sin adición de reactivos  2.- reacción con NaOH

3.- reacción con Cu(II)  4.- reacción con Fe(III)

La figura 4 muestra en ordenadas la magnitud colorimétrica A definida anteriormente y en abcisas los distintos colores de las fuentes luninosas utilizadas. Las cuatro gráficas representadas corresponden a las muestras presparadas anteriormente

A

Figura 4.- Respuesta colorimétrica a diferentes colores de fuentes luminosas de las muestras 1-4