## Slide 1
Conversión de un Televisor en Monitor de EKG con Memoria

## Slide 2
OBJETIVOS
Objetivo General:
Diseñar y construir un circuito electrónico que permita adaptar el circuito ya desarrollado, a una pantalla con la opción “non fade” (retención visual). Esto es, que la imagen se mantenga en la pantalla al ir avanzando el haz, sin que desaparezca
.
Objetivos Específicos:
1.- Aplicar una re-Ingeniería al circuito electrónico ya desarrollado para una mejor apreciación visual de la señal de EKG.
2.- Realizar la conversión analógica – digital de la señal de EKG para poder almacenarla en una memoria digital.
3.- Controlar el procesamiento de la señal digitalizada por medio de un PIC (Circuito Integrado Programable).
4.- Convertir la señal digitalizada a señal analógica para poder mostrarla en la pantalla del televisor.

## Slide 3
RESUMEN
La presente Tesis de Grado trata sobre un dispositivo portátil diseñado para almacenar en memoria y visualizar señales cardiacas.
El sistema está compuesto básicamente de una etapa analógica que se encarga de acondicionar la señal que proviene del paciente, una etapa digital que funciona, llevando la señal acondicionada a un convertidor analógico - digital. El convertidor muestrea la señal de entrada y envía la señal digitalizada representando cada muestreo a una memoria secuencial para almacenarla. Toda esta etapa digital está controlada por un PIC (Circuito Integrado Programable).
Finalmente, los paquetes de bits correspondientes a la señal digitalizada y almacenada en la memoria, son secuencialmente leídos y llevados a un circuito integrado que contiene dos convertidores digital – analógico, los cuales controlan a los amplificadores energizando las bobinas de deflexión vertical y horizontal de la pantalla para reproducir la forma de onda.

## Slide 4
Definición de electrocardiograma
El electrocardiograma es el registro gráfico de los cambios de corriente eléctrica en el corazón, inducidos por la onda de despolarización y luego de repolarización a través de las aurículas y los ventrículos.
Trazado básico de un EKG.

## Slide 5
Ventajas de un monitor de EKG con memoria
Los monitores de EKG tradicionales usan un haz de electrones para barrer la pantalla, escribiendo la forma de onda según éste es deflectado. Por lo general su pantalla posee un recubrimiento en su parte interna con fósforo de larga persistencia, sin embargo, se han originado inconvenientes debido a que la gráfica desaparece en muy corto tiempo después de haber sido trazada en la pantalla; a este tipo de monitor se lo denomina despliegue visual “de punto flotante”.
Monitor cardiaco de punto flotante.

## Slide 6
Es muy difícil para el personal médico evaluar anomalías en las señales cardiacas usando el despliegue visual de punto flotante debido a que la traza desaparece demasiado rápido.
La solución a este problema es el monitor de almacenamiento digital, el cual se lo denomina despliegue visual “non fade”. El almacenamiento de tipo digital ofrece un mejor despliegue visual.
Monitor cardiaco “non fade”.

## Slide 7
DIAGRAMA DE BLOQUES

## Slide 8
DIAGRAMA DE BLOQUES (II)

## Slide 9
ELECTRODOS
A los electrodos que se utilizan para medir los potenciales bioeléctricos del corazón se los denomina electrodos de superficie de piel.
Electrodos de superficie de piel.
Se adhieren a la superficie de la piel para recoger los bio-potenciales. Existen de varios tipos, pero en este proyecto se ha utilizado los “electrodos de brazalete”.
* Electrodos de brazalete.
Consisten en placas de plata a las que se le agrega gel para llenar los poros, se colocan sobre la piel y se aseguran mediante brazaletes, es el tipo de electrodos que se ha utilizado en este proyecto.
ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL

## Slide 10
AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN (INA 114BP).
Impedancia de entrada muy alta.
Ganancia de voltaje se establece con una resistencia externa.
Voltaje de salida no depende del voltaje en modo común de las entradas.
Ideal para instrumentación médica.

## Slide 11
FILTROS
Filtro Pasa-Banda.
En este caso la banda de frecuencias que se deja pasar es de 0.05 a 105 Hz a 20 dB/dec. Adicionalmente, debido a que este circuito es un filtro activo le damos a la señal una ganancia de 11 para amplificarla.

## Slide 12
Filtro Notch.
Llamado también filtro de muesca, la frecuencia de rechazo del filtro es 60 Hz. Además, debido a que los amplificadores operacionales trabajan en la configuración seguidor unitario, no existe ganancia de señal en la salida de este circuito.

## Slide 13
AISLAMIENTO DE LA SEÑAL
Es necesario colocar una etapa de aislamiento en este sistema de adquisición para poder proteger al paciente de cualquier corriente de fuga que se pueda originar
Opto-aislador.
El opto-aislador no afecta a la señal en absoluto, pero sí la atenúa.

## Slide 14
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL
Amplificador No Inversor.
Se añade este circuito que brinda la ventaja de que además de darle amplificación a la señal de entrada, la señal de salida esté en fase con respecto a ésta.
Es finalmente en esta etapa que se consigue obtener una amplificación cercana a 1000 veces la señal de entrada del sistema.

## Slide 15
Sumador Inversor.
En esta etapa del circuito se coloca un sumador inversor para poder controlar el nivel dc con el que la señal cardiaca ingresará posteriormente al microcontrolador, ya que este integrado trabaja en el rango de 0 a 5 V.

## Slide 16
Seguidor Unitario.
Es muy importante colocar este circuito que sirve como un acoplador de impedancias entre la etapa analógica, hasta aquí descrita, con la etapa digital del equipo.

## Slide 17
PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL
    MICROCONTROLADOR
  Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar diferentes actividades que requieran del procesamiento de datos digitales y del control y comunicación digital de diferentes dispositivos.
  En este proyecto se utilizó el PIC 16F877A. Este microcontrolador es fabricado por MicroChip y se le denomina PIC. El modelo 16F877A posee varias características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y practico para ser empleado en la aplicación que posteriormente será detallada.

## Slide 18
Módulo de conversión A/D.
El PIC16F877A posee un módulo de conversión A/D interno que les permite manejar 8 entradas analógicas. En la figura se muestra un diagrama de bloques del módulo de conversión A/D.

## Slide 19
El proceso de conversión analógico a digital.
En el siguiente diagrama de tiempo se muestran los eventos que tienen lugar durante el proceso de una conversión analógico a digital.

## Slide 20
Para que el convertidor A/D, pueda operar se deberán seguir los siguientes pasos:
Configurar el módulo A/D:
Configurar los pines analógicos y los voltajes de referencia VREF- y VREF+ , mediante el registro ADCON1.
Seleccionar el canal de entrada a convertir mediante los bits CHS2:CHS0 del registro ADCON0.
Seleccionar el reloj de conversión mediante los bits ADCS1:ADCS2.
Energizar el convertidor mediante el bit ADON.
Esperar mientras transcurre el tiempo de adquisición (unos 20 µseg).
Iniciar la conversión poniendo “1” en el bit GO/DONE.
Esperar a que termine la conversión.
Consultando continuamente el bit GO/DONE
Leer el dato convertido D del registro (ADRESH)
Para la siguiente conversión, esperar al menos 2TAD

## Slide 21
Almacenamiento de datos tipo FIFO.
Para realizar el almacenamiento digital de la señal cardiaca se usan 256 locaciones de memoria de ocho bits dentro de una estructura que funciona como registro de desplazamiento, llamada pila FIFO (primero que entra primero que sale) con el objetivo de presentar en pantalla secuencialmente los datos correspondientes a la señal cardiaca.
Cada locación contiene una palabra binaria proporcional a una amplitud de señal instantánea. La memoria contiene la totalidad de los datos que se muestran en la pantalla del TRC.
Cabe anotar que esta memoria está contenida en el interior del microcontrolador usado en este proyecto.

## Slide 22
Diagrama de flujo principal.

## Slide 23
    Diagrama de flujo de la interrupción

## Slide 24
Módulo de conversión digital a analógico.
Es necesario realizar la conversión digital a analógico de dos señales debido a que el TRC necesita señales de barrido, una vertical y una horizontal este módulo de conversión digital a analógico está compuesto de dos convertidores D/A que se encuentran dentro de un solo encapsulado.
El primer convertidor D/A produce un nivel de voltaje analógico a partir de la palabra binaria aplicada a sus entradas. La amplitud de la señal reproducida en ese punto es proporcional a la palabra digital almacenada en la locación de memoria definida en ese punto. La salida de este convertidor es aplicada al canal vertical del osciloscopio a través de un amplificador de potencia.
El barrido horizontal es generado por un segundo convertidor D/A. Un contador binario usado para direccionar las locaciones de memoria secuencialmente, también maneja el convertidor D/A horizontal. El contador binario es controlado por una señal de reloj, ya que la salida se incrementa en un bit por cada pulso de reloj.

## Slide 25
SALIDA A LA PANTALLA DEL TELEVISOR
Tubo de Rayos Catódicos (TRC).

## Slide 26
Conversión de un TV de 5.5” a monitor cardiaco.
Para convertir el televisor en monitor cardiaco fue necesario analizar su funcionamiento y determinar si era posible usarlo con el objetivo de representar la onda cardiaca.
Existen dos diferencias básicas entre los tubos de rayos catódicos utilizados en los televisores y los tubos de rayos catódicos usados en los monitores cardiacos:
La persistencia del fósforo que recubre internamente la pantalla.
El tipo de deflexión.
Las principales partes de un televisor son:
Flyback.
Circuito de MAT (Muy Alta Tensión).
Barrido Horizontal.
Barrido Vertical.
Amplificadores de potencia.

## Slide 27
CIRCUITO DE MAT (MUY ALTA TENSIÓN)

## Slide 28
        Barrido Horizontal.
        El TRC normalmente despliega la forma de onda de la entrada vertical como una función de tiempo. Esto requiere un voltaje de deflexión horizontal que mueve o barre el punto del TRC a través de la pantalla de derecha a izquierda, con una velocidad constante y luego retorna rápidamente el punto a su posición de arranque en la parte derecha de la pantalla para que quede listo para un nuevo barrido.

## Slide 29
Barrido Vertical.
El sistema de deflexión vertical debe cumplir exactamente los requerimientos exigidos, los cuales se pueden resumir en lo siguiente: El sistema debe reproducir fielmente las formas de onda de voltaje de entrada dentro de los límites especificados de ancho de banda, tiempo de subida y amplitud. El sistema de deflexión vertical también suministra un aislamiento entre la fuente de la señal y las bobinas de deflexión del TRC. La forma de onda del barrido vertical es mostrada en la figura.

## Slide 30
Son necesarias dos operaciones de clase B: una para proporcionar la salida del medio ciclo positivo y otra para proporcionar la salida del medio ciclo negativo. La combinación proporciona entonces una salida de 360 grados completos de operación. Este tipo de funcionamiento se denomina como funcionamiento en contrafase.
Amplificador de potencia.
Existen varios tipos de amplificadores de potencia, en este trabajo se usará un amplificador clase B porque proporciona una señal de salida que varía sobre la mitad del ciclo de la señal, tal como se aprecia en la figura.

## Slide 31
CONCLUSIONES
Se ha logrado construir un monitor cardiaco de bajo costo a partir de un televisor portátil, con elementos fáciles de encontrar en el mercado, y lo primordial es que su construcción es modular para facilitar su análisis y reparación.
Se observa una pequeña distorsión de la onda cardiaca debido a la limitación del tiempo de adquisición del microcontrolador, lo que se puede corregir utilizando un dispositivo de procesamiento digital (DSP), ya que éste opera a una mayor frecuencia que el microcontrolador y puede trabajar con un tiempo de adquisición menor.
Un factor determinante en el diseño de este trabajo es la programación del microcontrolador ya que este dispositivo es el que maneja tanto la deflexión vertical como la deflexión horizontal y permite que la señal cardiaca sea visualizada a una alta frecuencia, la cual establece el efecto visual “non fade” en la percepción del ojo humano.

## Slide 32
RECOMENDACIONES
Una recomendación apropiada es que en futuros tópicos se optimice este proyecto agregándole un cardiotacómetro y una opción de pausa (“freeze”) en el trazado de la onda cardiaca, sabiendo que los conceptos son iguales.